全自动五分类血细胞分析仪等设备技术参数及配置要求

招标编号：2024122019

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 最高总价限价 （万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 3 | 0.5 | 1.5 | - 用于血常规检查。 - 具有多种检测模式：至少包含CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF等。 - 设备可以同时输出常规CRP以及超敏CRP两项报告参数。 - 单台主要配置要求：主机1台、工作站电脑1套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
| 2 | 全科诊断系统 | 3 | 0.6 | 4.835 | - 具有血压、血氧、眼底、耳膜及耳道，体温检查功能；集成一体化桌面式设计。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 超声多普勒胎音仪 | 2 | 0.24 |  | - 综合灵敏度≥90dB。 - 超声工作频率≥3MHz±1%。 - 胎心率检测范围广于等于50-240bpm。 - 连续工作时间≥10小时。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 中频治疗仪 | 1 | 0.195 |  | - 中频频率：1kHz～10kHz，误差：±30% - 脉冲宽度: 50us～500us，误差：±30% - 调制波频率：0～440Hz，误差：±30% - 调制幅度：0～100%，误差：±5% - 输出方式：① 电脑中频（中、低频双向电流）；② 温热输出（0～3档可调温热输出）。 - 调制波形：基波：脉冲方波；调制波：指数波、前三角波、后三角波、等幅波、正弦波、三角波、阶梯波、等幅波。 - 最大输出电流：最大输出电流的有效值不大于100mA. - 断路提示及恢复：本产品在工作过程中（输出剂量大于10），若输出断路，黄色指示灯亮。若输出断路故障消除，黄色指示灯灭。 - 加热状态下极板温度不高于60℃ - 连续运行工作时间:≥4小时。 - 具有≥2个输出通道 - 单台主要配置要求：主机1台、输出电极、导线。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 显微镜 | 1 | 0.98 |  | - 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。 - 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节。 - 聚光镜： N.A≥1.25，带有蓝色滤色片。 - 照明系统：LED光源≥20000小时。 - 双目观察筒：瞳距调整范围≥48-75mm， 倾斜角度≥30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 mm。 - 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 mm。 - 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘。 - 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 口腔垂直加压器 | 1 | 0.5 |  | - 适用于狭窄和弯曲的根管治疗。 - 带有长度标识的尖端，≥2种尺寸。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 热牙胶充填系统 | 1 | 0.3 |  | - 温度设置档数≥4档，包括但不限于160℃、180℃、200℃和230℃。 - 按压加热键进行加热，松开停止加热。 - 发热针开始加热至到达设置温度时长≤4秒。 - 单台主要配置要求：主机1套、充电座1套、隔热硅胶套2个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 焦度计 | 1 | 0.58 |  | - 有瞳距和瞳高测量功能。 - 有测量镜片蓝光、紫外线、绿光透过率的功能。 - LCD液晶显示。 - 有打印功能。 - 测量模式≥3种，包括但不限于柱面、棱镜和隐形眼镜。 - 棱镜度广于等于0cm/m至15cm/m（△）。 - 瞳距测量范围广于等于40mm至90mm，步长≤0.5mm。 - 散光轴度0度至180度可调。 - 执行国家标准GB17341-1998。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其它要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |