中频治疗仪（双通道）等设备技术参数及配置要求

（招标编号：2025010302）

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频治疗仪（双通 道） | 3 | 0.18 | 4.2 | 4.2 | - 输出通道≥2通道。 - 输出波形≥9种，包括但不限于脉冲方波、指数波、前三角波、后三角波等幅波、正弦波、方波、三角波、阶梯波。 - 中频频率小于等于1kHz～10kHz，误差：±30%。 - 脉冲宽度广于等于50us～500us，误差： ±30%。 - 具备断路提示功能。 - 调制波频率广于等于0.4Hz～440Hz，误差：±30%。 - 输出方式≥2种，包括但不限于电脑中频（中、低频双向电流）和温热输出（0～3 档 可调温热输出） - 单台主要配置要求：主机1台，连接导线4条，电极板4套，固定带4套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求； - 其他要求：质保期≥5年，使用年限≥6年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 中频治疗仪（四通 道） | 3 | 0.36 |  |  | - 输出通道≥4通道。 - 输出波形≥9种，包括但不限于脉冲方波、指数波、前三角波、后三角波等幅波、正弦波、方波、三角波、阶梯波。 - 中频频率小于等于1kHz～10kHz，误差：±30%。 - 脉冲宽度广于等于50us～500us，误差： ±30%。 - 具备断路提示功能。 - 输出方式≥2种，包括但不限于电脑中频（中、低频双向电流）和温热输出（0～3 档 可调温热输出） - 调制波频率广于等于0.4Hz～440Hz，误差：±30%。 - 单台主要配置要求：主机1台，连接导线4条，电极板4套，固定带4套。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，使用年限≥6年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 半导体激光治疗仪 | 2 | 0.8 |  |  | - 激光模式为多模 - 单路最大激光输出功率＜5mW - 激光波长为650±10nm - 输出为发散光束，发散角 - 累计测量不确定度≤±20% - 终端输出功率＜5mW - 符合YY0505-2012标准要求，通过CCC或CE认证。 - 单台主要配置要求：主机1台，鼻套2个，鼻夹2个，激光防护罩1个。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，使用年限≥6年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 超声波治疗仪 | 1 | 0.98 |  |  | - 输出模式≥2种，包括但不限于连续输出和脉冲输出。 - 脉冲频率≥3种，包括但不限于16Hz，48Hz和100Hz。 - 彩色触摸显示屏。 - 治疗时间可调，调节范围广于等于0min-30min，步进≤1min。 - 连续输出工作时的有效声强≥0-2W/cm²，脉冲输出工作时的有效声强≥0-3W/cm²。 - 存储机器的设置和处方数≥45个。 - 内置固定处方，处方信息包含但不限于文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息。 - 脉冲模式占空比≥9种，包括但不限于10％、20％、30％、40％、50％、60%、70%、80％、90%。 - 具备接触控制功能，当超声治疗头未接触到足够的表面患者时，治疗就会中断，同时治疗计时中断。 - 超声探头为防浸式设计，可用于水下治疗。 - 超声治疗头有效接触面积≥5cm²。 - 单台主要配置要求：主机1台，超声头支架1套，超声治疗头1个，耦合剂1瓶。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，使用年限≥6年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。 |