恒温箱等设备技术参数及配置要求

（招标编号：2025010703）

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温箱 | 1 | 0.46 | 2.4 | 2.4 | - 加热方式为底部加热。 - 具备报警功能，包括但不限于超温报警、温度探头损坏报警 - 容积≥88L。 - 温度范围广于等于室温+5℃～60℃。 - 温度均匀度：≤±1℃。 - 温度波动度：≤±0.5℃。 - 具有参数记忆功能，来电时自动恢复运行。 - 具备定时功能，可设置连续运行或定时运行0～9999min。 - 抽拉活动式搁板，间距可调。 - 箱内循环方式为自然对流 - 单台主要配置要求：主机1台，隔板2块。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，使用年限≥6年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 生化培养箱 | 1 | 0.95 |  |  | - 温度范围介于等于5°C~50°C。 - 温度波动度≤±1°C。 - 温度均匀度≤±2°C。 - 箱内循环方式为微风搅拌方式。 - 温度显示精度≤0.1°C。 - 容积≥80L。 - 具备外置温度保护装置。 - 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 - 内箱装有照明装置。 - 具备报警功能，包括但不限于超温报警、温度探头损坏报警。 - 箱内配有电源插座。 - 单台主要配置要求：主机1台，隔板2块。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，使用年限≥6年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。 |
|  | 净化操作台 | 1 | 0.99 |  |  | - 整机长度≤980mm。 - 工作台面高度≥800mm。 - 操作台面平均菌落数≤0.5CFU（近·0.5h）。 - 工作区风速可调，档数≥3档。 - 工作区内部照度：≥300LX。 - 使用玻璃纤维高效过滤器（HEAP）。 - 前窗为钢化玻璃材质，厚度≥6mm。 - 内置电源插座≥2个，具备防溅装置。 - 具备三位互锁功能，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁。 - 可自行设定紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位。 - 底座具备4个万向脚轮和固定底脚。 - 采用内嵌式照明方式。 - 具备联动功能，开门后自动开启荧光灯，关门后风机自动关闭。 - 气流模式为垂直层流模式。 - 单台主要配置要求：主机1台。 - 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 - 其他要求：质保期≥5年，使用年限≥6年，交货时出厂日期≤1年，本项目仅限国产产品投标。 |